GRG5H矿用红外二氧化碳传感器说明书

本产品执行标准Q/ZRA-03-2010

H型

矿用红外二氧化碳传感器使用说明书

出版日期：2010年8月4日

在使用本产品前，请详细阅读本说明书

概述

H型矿用红外二氧化碳传感器是采用进口红外敏感元件制成的固定式智能测量仪器，该仪器适用于煤矿井下各作业场所中测量空气中的二氧化碳浓度，所测量的二氧化碳浓度值与井深无关，不需作高差修正。仪器具有红外线遥控调校功能；具有超限声、光报警功能。另外，由于仪器没有调节孔和需要调节的零件，使得密封性能更好，工作更可靠。仪器具有多种信号输出制式，可与国内各种监测系统配套使用。

1 基本参数

1.1 工作环境条件：

a) 温    度：0℃~40℃ b) 相对湿度：≤98%(25℃时) c) 大气压力：86kPa~116kPa d) 风    速：0~8m/s

d) 煤矿井下具有甲烷气体爆炸性危险的环境中，测量空气中二氧化碳的浓度。 1.2 测量范围： 0~5％CO2。 1.3 基本误差：&#177;5%满量程。 1.4 分辨率： 0.01％CO2。 1.5 显示方式：液晶屏显示 1.6 响应时间：≤30s

1.7 报警点：可调，出厂时设定为0.5%CO2，当≧0.5％CO2时仪器报警；报警误差：&#177;0.1％CO2。

1.8 报警方式：声、光，其中：

a) 声级强度：≥80dB(A)； b) 光可见度：20m处清晰可见。

1.9 防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：ExibI 1.10 输出信号：频率：200~1000Hz。

1.11 本安参数a）Ui：22VDC；Ii：70mA 。b）Ci：0nF，Li：0mH。        1.12 传输电缆：最大传输距离2000m，其中：

a) 电缆参考型号：MHYVR

b) 电缆分布参数：电阻≤19.0Ω/km，电感≤0.8mH/km，电容≤0.06uF/km。 1.13 外形尺寸：280mm;150mm;30mm 1.14 质量：&lt;2kg 2 工作原理 2.1 整机工作原理

仪器由电源电路、二氧化碳气体敏感元件及测量电路、放大电路、A/D转换电路、智能信号处理、显示电路、报警电路、信号输出电路等构成。

电源电路将配接设备提供的电源稳压为5V电压，供给整机电路使用。

二氧化碳敏感元件是采用电化学原理的气体敏感元件，当通电工作时，该敏感元件输出和二氧化碳浓度成正比的电流信号，二氧化碳浓度越高，在阴极和阳极之间产生的电流就越大，且成线性关系。

敏感元件产生的电流信号经I/V转换、电压放大和A/D转换后，变成数字信号，进入单片机进行处理。经智能信号处理后，由显示电路显示二氧化碳浓度值，并且经信号输出电路处理后输出电流或频率信号。

报警电路由蜂鸣器、发光二极管和驱动电路构成。当二氧化碳浓度超过设定的报警点时，仪器会发出声光报警信号。 2.2 功能介绍

仪器接通电源开机后，显示单片机软件的版本信息，仪器内部进行自检。自检结果正常后，仪器进入工作状态，显示二氧化碳浓度。

仪器进入正常工作状态后，可通过遥控器对仪器进行校正或设定报警点。对仪器进行校正应该在仪器通电预热30分钟后进行。

当仪器和配接设备连接正常时，仪器显示板上的红色二极管会发出红光，表示仪器和配接设备连接正常。 3 使用方法 3.1 安装

仪器应安装在井下无淋水的地点。 仪器的引脚排列如下：

脚---电源正，红线； 2脚---电源负，黑线； 3脚---输出信号正绿线(C02)； 4脚---输出信号正蓝线（温度）；

3.2 调校

通过遥控器，用户可对仪器的如下三个参数进行调整或设定： a) 二氧化碳零点； b) 二氧化碳满度；

仪器正常使用时，按标准要求应每周校正一次。校正时一般使用二氧化碳标准气体进行满度调校。

仪器开机预热以后，再进行校正。当预热时间不足5分钟时，对仪器进行调零及调满度的操作均无效，仪器会发出声光提示信号（短促的四次声光提示信号）。

校正的顺序是先调仪器零点，后调仪器满度。

3.2.1 调校零点

仪器在出厂时已经对二氧化碳零点作了调校，出厂后的3～6个月用户不需要再调二氧化碳零点。当仪器出厂使用一段时间后，须调整零点时，应使用高纯氮气对仪器零点进行调校，并按下列步骤进行。

仪器开机预热30分钟后，将遥控器发射端正对仪器的显示窗口，按两次“开关”键，

进入时间设置，按向上、向下键调整数值，按“转换”键仪器进入调零状态，此时仪器的小数点后的第二位显示并闪烁。

向仪器的探头通入高纯氮气，流量为200mL/min，待读数稳定后，按一下遥控器的“向下”键，仪器即自动归零。

仪器调零以后，如果要取消刚才的调零操作，按一下遥控器的“向上”键即可。但是，如果调零以后又按了遥控器的“开关”或“转换”键，就无法取消刚才的调零操作。

当开机预热时间不足5分钟时，仪器不执行调零指令，并有声光提示。 3.2.2 调校满度

仪器调零以后，按一下遥控器的“转换”键，仪器进入调校满度状态，此时仪器的十位数显示并闪烁。

对仪器探头通入0.5％左右浓度的二氧化碳标准气体，流量为200mL/min，待读数稳定后，通过按遥控器的“向上”、“向下”键调整数值，按“转换”键调整位置使仪器的显示值与所用标准气体浓度一致即可。

3.2.3按“转换”键进入量程设置，此时百位数显示并闪烁，按“向上”、“向下”键调整数值，按“转换”键调整位置。

3.2.4按“转换”键进入报警设置，按“向上”、“向下”键调整数值，按“转换”键调整位置。

3.2.5按“转换”键进入地址设置（内部数值不需改变） 3.2.6按“转换”键进入温度参数设置（内部数值不需改变）

3.2.7按“转换”键进入进入断点设置，按“向上”、“向下”键调整数值，按“转换”键调整位置。

3.2.8按“转换”键进入进入复电设置，按“向上”、“向下”键调整数值，按“转换”键调整位置。

3.2.9按“转换”键进入进入温度设置，按“向上”、“向下”键调整数值，按“转换”键调整位置。

按转换”键退出保存。 4 维护

4.1 新仪器的启用

用户收到新仪器后，应在地面通电24h后校正，然后与监测系统的分站配接，正常后再下井安装使用，以确认仪器的各项性能完好。 4.2 长期不用的仪器的收藏

仪器长期不用时，应放置在空气新鲜、干燥、无腐蚀气体、无辐射、无强烈震动的环境中。当仪器再次启用时，应通电24h后进行校正，并检查仪器的稳定性，以确保仪器能正常使用。 5 注意事项：

5.1 仪器的维修应在地面进行，严禁在井下等危险场所对仪器进行修理。

5.2 仪器所有电路均经过国家相关部门的安全鉴定。维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号。

5.3 为保证仪器准确可靠，应按照煤矿安全规程的要求，每周对仪器调校一次。

5.4 仪器的维修应由经过培训的技术人员进行。用户无法排除仪器故障时，应寄回生产厂家或通知生产厂家负责维修。

5.5 仪器只能与说明书中规定的配接设备连接使用，若与其他设备配接使用时，需进行防爆检验。

5.6 与仪器配套使用的遥控器应具有在有效期内的安标准用证。 6 仪器的成套性

仪器出厂时，应包括下列内容： a)  GRG5H二氧化碳传感器一台； b)  插头电缆线一根； c)  使用说明书一本； d) 产品合格证一张； e) 专用遥控器一只。 7 订货须知

仪器的输出信号范围及输出电路型式等，应在订货合同中注明。

附录A （规范性附录）

．1  关联设备明细表